# 政府采购

# 招 标 文 件

# 采购计划编号：

# 招标项目编号：CTBU-JZ2020012

# 招标项目名称：重庆工商大学废油中心场发射投射电镜室场地改造

# 采购人：重庆工商大学

# 采购代理机构：重庆工商大学

二○二○年三月

目  录

第一篇  投标邀请书	- 1 -

一、招标项目内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、投标人资格要求	- 1 -

四、投标、开标有关说明	- 1 -

五、标书制作费、投标保证金	- 2 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

九、现场踏勘	- 5 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 17 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 17 -

二、报价要求	- 17 -

三、质量保证及售后服务	- 18 -

四、付款方式	- 19 -

五、履约保证金（缴至重庆工商大学指定账户）	- 19 -

六、知识产权	- 20 -

七、培训	- 20 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 21 -

一、资格审查	- 21 -

二、评标方法	- 22 -

三、评标标准	- 23 -

四、无效投标条款	- 24 -

五、废标条款	- 24 -

第五篇  投标人须知	- 26 -

一、投标人	- 26 -

二、招标文件	- 26 -

三、投标文件	- 26 -

四、开标	- 28 -

五、评标	- 28 -

六、定标	- 29 -

七、中标通知书	- 29 -

八、询问、质疑和投诉	- 29 -

九、签订合同	- 31 -

十、政府采购信用融资	- 31 -

十一、其他	- 31 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 32 -

附页：1、合同格式	- 35 -

2、采购廉洁协议格式：	- 38 -

3、验收报告格式	- 39 -

第七篇  投标文件格式	- 40 -

一、经济文件	- 42 -

二、技术文件	- 44 -

三、商务文件	- 46 -

四、其他	- 49 -

五、资格文件	- 55 -

重庆工商大学投标项目缴费操作手册	- 61 -

第一篇  投标邀请书

根据学校需要，对重庆工商大学废油中心场发射投射电镜室场地改造项目（采购项目编号：CTBU-JZ2020012）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1：废油中心场发射投射电镜室场地改造项目 | 49.8 | 0.8 | 1 | 本分包投标产品必须为中国大陆境内生产 |

二、资金来源

财政预算资金（或单位自筹资金），预算金额为49.8万元。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；【提供有效的带二维码标识的资质证书复印件并加盖投标人公章】

2. 近五年（2015年1月1日至投标截止时间止）投标人具有己完工且竣工验收合格的类似项目业绩（特指含洁净室或类似专业实验室）至少1个（以竣工时间为准）。【提供合同、签字盖章的竣工验收意见书或验收纪要的复印件并加盖投标人公章】

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件获取方式：凡有意参加投标的投标人，请在“重庆工商大学招投标信息网”上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2020年3月24日）起五个工作日。说明：标书中时间统一采用北京时间24小时制。

（四）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

（五）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、足额缴纳了标书制作费和投标保证金。（递交投标文件时提供缴费凭证并加盖投标人公章）

（六）投标地点：重庆工商大学采购与招投标管理中心（南岸校区厚德楼8002，电话：023-62768377）。

（七）递交投标文件开始时间：2020年4月14日9:30

（八）递交投标文件截止时间：2020年4月14日10:00

（九）开标时间：2020年4月14日10:00

（十）开标地点：同投标地点。

五、标书制作费、投标保证金

标书制作费与投标保证金必须分2次分类缴纳，不得合并缴纳。（具体缴费方式详见附件《重庆工商大学投标项目缴费操作手册》）。各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（一）标书制作费

1、标书制作费：分包一：300元（叁佰元整），售后不退。

2、缴纳方式：

（1）个人银行卡（a、PC端登陆网页缴费  b、工行手机银行缴费  c、自助ATM机缴费）

（2）工行企业网上银行缴费

3、投标人在投递响应文件之前须缴纳规定金额的标书制作费，标书制作费到账截止时间：投标文件递交截止时间3小时前（若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延），迟到的标书制作费将被视为无效。若投标人基本账户为工行的，标书制作费须使用工行企业网上银行方式缴纳（请在相关操作界面选择缴费项目“重庆工商大学标书制作费”）；若投标人基本账户为工行之外的其他银行的，投标人授权代表使用个人银行卡方式缴纳（请在相关搜索框中输入“重庆工商大学标书制作费”），该标书制作费视为该个人所代表的投标人缴纳。

4、投标人在相关操作界面中，必须准确填写的项目有：

（1）采购计划编号：（如无，可不填写）

（2）投标项目编号：CTBU-JZ2020012

（3）投标人全称：

（4）投标人授权代表姓名：

（5）投标人联系电话：

（6）投标人对公结算账号：

（7）投标人开户行名称：

（8）标书制作费具体金额：

（二）投标保证金

（具体缴费方式详见附件《重庆工商大学投标项目缴费操作手册》）。

1、投标保证金金额：分包一：8000元（捌仟元整）。

2、缴纳方式：

（1）个人银行卡（a、PC端登陆网页缴费  b、工行手机银行缴费  c、自助ATM机缴费）

（2）工行企业网上银行缴费

3、投标人在投递响应文件之前须缴纳规定金额的投标保证金，投标保证金到账截止时间：投标文件递交截止时间3小时前（若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延），迟到的投标保证金将被视为无效。若投标人基本账户为工行的，投标保证金须使用工行企业网上银行方式缴纳（请在相关操作界面选择缴费项目“重庆工商大学投标保证金”）；若投标人基本账户为工行之外的其他银行的，投标人授权代表使用个人银行卡方式缴纳（请在相关搜索框中输入“重庆工商大学投标保证金”），该投标保证金视为该个人所代表的投标人缴纳。

4、投标人在相关操作界面中，必须准确填写的项目有：

（1）采购计划编号：（如无，可不填写）

（2）投标项目编号：CTBU-JZ2020012

（3）投标人全称

（4）投标人授权代表姓名

（5）投标人联系电话

（6）投标人对公结算账号

（7）投标人开户行名称

（8）标书制作费具体金额

5、采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金(如遇假期则顺延到开学后退回)。投标保证金以工行企业网上银行方式缴纳的，采购人或者采购代理机构全额无息退还至汇款账户。投标保证金以个人银行卡方式缴纳的，该投标保证金视为该个人所代表的投标人缴纳，采购人或者采购代理机构全额无息退还至投标人已录入系统的对公结算账户，不退回个人银行卡账户中。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆工商大学

联系人：杨老师

电  话：023-62768377

传  真：023-62768377

地  址：重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学厚德楼8014室

（二）采购代理机构：重庆工商大学

联系人：杨老师

电话： 023-62768377

传真： 023-62768377

地址：重庆市南岸区学府大道19号厚德楼8014室

（三）技术咨询

联系人：蒋老师

电  话：15111812628

九、现场踏勘

投标人可自招标公告发布之日起自行前往听取采购人对本项目进行整体介绍并现场踏勘。不管投标人是否现场踏勘，均被认为在递交投标文件前已经充分了解本项目整体情况。

联系人：蒋老师

电  话：15111812628

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

### 一、招标项目一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐材料品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净岩棉板 | 50型，板材t≥0.5mm,岩棉容重80KG/m³ | ㎡ | 145 | 弘旋、金晟达、苏净 |
| 2 | 净化中空玻镁板 | 50型 | ㎡ | 55 | 弘旋、金晟达、苏净 |
| 3 | 铝型材 | 50型 | ㎡ | 200 | 弘旋、金晟达、苏净 |
| 4 | 玻璃视窗 | 1300×1800×6mm，含铝型材及净化岩棉板开孔 | 樘 | 3 | 定制 |
| 5 | 不锈钢风淋室 | SUS304,t=1.2mm,1000mm×1300mm， 单人双吹 | 个 | 1 | 鸿基、雅宁、苏净 |
| 6 | 单开洁净门 | 净化岩棉板定制，900×2050 | 樘 | 3 | 定制 |
| 7 | 门锁及五金件 | 净化门专用门锁 | 套 | 3 | 洁净锁业、宝雕、固特 |
| 8 | 门框铝型材 | 50型 | 套 | 3 | 定制 |
| 9 | PVC地胶 |  | ㎡ | 48 | 博尔福、洁福、阿姆斯壮 |
| 10 | 自流平 |  | ㎡ | 48 |  |
| 11 | 直膨式空调主机 | 直膨式机组，12.5KW制冷量 | 台 | 1 | 维克、约克、开利、大金 |
| 12 | 组合式恒温恒湿净化空调箱 | 风量：4800m³/h,混合段,初效过滤 段,直膨段,电加热段,加湿段,送风机段 | 台 | 1 | 维克、约克、开利、大金 |
| 13 | 冷媒铜管 | Ф 16/Ф 28，高效紫铜管 | 米 | 20 |  |
| 14 | 室内组合式空调箱基础 | 1500×3800×200mm | 项 | 1 | 定制 |
| 15 | 空调控制系统 | 温湿度控制 | 项 | 1 | 定制 |
| 16 | 阻尼减震基座 | 组合式恒温恒湿净化空调箱专用 | 套 | 1 | 定制 |
| 17 | 送风口 | 铝合金 | 个 | 6 | 定制 |
| 18 | 回风口 | 含滤网，带铰链 | 个 | 4 | 定制 |
| 19 | 定制软连接 | 500×320mm | 个 | 1 | 定制 |
| 20 | 定制软连接 | 400×320mm | 个 | 1 | 定制 |
| 21 | 定制软连接 | 200×200mm | 个 | 1 | 定制 |
| 22 | 钢制手动风阀 | 500×320mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 23 | 钢制手动风阀 | 400×320mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 24 | 钢制手动风阀 | 200×200mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 25 | 钢制电动风阀 | 500×320mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 26 | 钢制电动风阀 | 400×320mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 27 | 钢制电动风阀 | 320×200mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 28 | 钢制手动风阀 | 320×200mm | 个 | 6 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 29 | 烤漆防雨百叶 | 320×320mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 30 | 70℃防火风阀 | 200×200mm | 个 | 1 | 良旭、上通、重庆力达、重庆恒德、苏州伽柏 |
| 31 | 风管 | 镀锌钢板，t=0.75mm，530×320mm | 米 | 42 | 定制 |
| 32 | 消声静压箱 | 贴吸音棉，1000×800×600mm | 个 | 2 | 定制 |
| 33 | 橡塑保温棉 | t=30mm，530×320m | 米 | 45 | 华美、杜肯、凯门富乐斯 |
| 34 | 净化风管支吊架 | 镀锌钢材支吊架 | 付 | 25 | 定制 |
| 35 | 冷凝排水管 | DN32 | 米 | 10 | 联塑、金牛、维斯顿 |
| 36 | 冷凝排水管保温管 | ф 40，壁厚：25mm | 米 | 10 | 华美、杜肯、凯门富乐斯 |
| 37 | 空气净化杀菌消毒器 | 200mm×￠60mm | 组 | 1 | 辉昇、光净、新净 |
| 38 | LED净化平板灯 | 300×1200，48W | 套 | 12 | 中工通明、天顺、申达 |
| 39 | 弱光筒灯 |  | 套 | 6 | 飞利浦、雷士、TCL |
| 40 | 单联开关 |  | 个 | 5 | 西蒙、正泰、西门子 |
| 41 | 屏蔽磁场电线管 | Ф 25，壁厚：2.5mm | 米 | 70 | 华易、华岐、友发 |
| 42 | 屏蔽磁场电线管 | Ф 40，壁厚：2.5mm | 米 | 20 | 华易、华岐、友发 |
| 43 | 屏蔽磁场电线管 | Ф 50，壁厚：2.5mm | 米 | 35 | 华易、华岐、友发 |
| 44 | 配电箱 | 380V,负载：30KW，主断路器150A，总配电箱 | 个 | 1 | ABB、正泰、西门子、重庆华美 |
| 45 | 配电箱 | 空调配电箱 | 个 | 1 | ABB、正泰、西门子、重庆华美 |
| 46 | 配电箱 | 设置室配电箱 | 个 | 1 | ABB、正泰、西门子、重庆华美 |
| 47 | 配电箱 | 辅助间配电箱 | 个 | 1 | ABB、正泰、西门子、重庆华美 |
| 48 | 等电位连接端子箱 | 钢制、烤漆喷塑、300×200×100 | 个 | 1 | ABB、正泰、西门子、重庆华美 |
| 49 | 插座 | 3+2孔 | 个 | 6 | 西蒙、正泰、西门子 |
| 50 | 主动消磁系统 | 磁场补偿范围：10mG，磁场补偿 率：20dB@DC，带宽： 1000hz（3dB），一个检测探头 | 套 | 1 | 定制 |
| 51 | 消磁线槽安装 | 墙体及天花面安装 | 米 | 65 | 定制 |
| 52 | 独立地基基础开挖 | 净尺寸：长4.5m×宽4.5m×深1m | 项 | 1 | 定制 |
| 53 | 定制减震平衡基础 | C30混凝土,长4m×宽4m×高1m，混凝土配筋Ф14双层双面 | 项 | 1 | 定制 |
| 54 | 独立基础制模 | 模板制作 | 项 | 1 | 定制 |
| 55 | 防水 |  | ㎡ | 42 | 西卡、宏源、卓宝 |
| 56 | 电缆线 | YJV-3×25+2×16mm² | 米 | 40 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 57 | 电缆线 | BV-10mm² | 圈 | 3 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 58 | 电缆线 | YJV-5×6mm² | 米 | 50 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 59 | 电缆线 | YJV-5×4mm² | 米 | 45 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 60 | 电缆线 | BV-4mm² | 圈 | 6 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 61 | 控制线 | 温湿度控制专用屏蔽线 | 项 | 1 | 鸽牌、泰山、南方、宇邦 |
| 62 | 接地系统 | 接地电阻小于5Ω | 项 | 1 |  |
| 63 | 设备进出通道制作 | 电镜设备进出通道 | 项 | 1 |  |
| 64 | 原装修吊顶拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 65 | 辅材及其它 | 密封胶、电缆线耳、电箱支架、螺 丝、防腐漆等 | 项 | 1 |  |
| 66 | 运费（含二次及多次转运费） |  | 项 | 1 |  |
| 67 | 墙面开孔及恢复 |  | 项 | 1 |  |
| 68 | 成品保护及措施费 | 设置室外瓷砖地面及墙面防护以及其它措施费 | 项 | 1 |  |
| 69 | 户外地面修复 |  | 项 | 1 |  |
| 70 | 建渣清运 |  | 项 | 1 |  |
| 71 | 洁净清洁 |  | 项 | 1 |  |

### 二、项目概况及相关技术需求

### （一）项目概况

重庆工商大学废油中心在原有空间为20.2m（长）×9.77m（宽）×3.6m（高）大房间内，设置一个4.69m（长）×9.77m（宽）×3.6m（高）的实验室，其中4.69m（长）× 9.77m（宽）×3.6m（高）的实验室内再分别隔成 4.69m（长）×6.50m（宽）×3.3m（高）的设置室一间（透射式电子显微镜JEM-F200试验间），隔4.69m（长）×3.1m（宽）×3.3m（高）一间辅助间(辅助设备存放试验间和空调机房)，改造施工前需将4.69m（长）×9.77m（宽）×3.6m（高）空间上方原有的装饰造型及照明灯具等拆除为改造实验室提供实施条件。

现场现况测试报告数据详见附件。

### （二）改造技术要求

※1.AC/DC磁场要求：

1.1．磁屏蔽空间内部中心区域（设备安装镜筒样品区）静态地磁场屏蔽后的交流磁场以及直流强度变化小于50nT；

1.2．磁屏蔽空间内部中心区域（长 1.5m，宽 1.5m，高 1.5m）交流磁场变化范围： AC：˂100nT (10Hz-1kHz)；

1.3．改造前后的磁场指标，以电镜厂家的检测报告为准。

※2.洁净等级：无具体洁净度要求，但需除菌、除尘、除甲醛等空气净化功能。

3.温度要求：23±5℃，每小时温度波动≤1℃。

4.湿度要求：相对湿度: <60%。

5.噪音：≤60dB。

6.接地电阻：设置独立地线接地装置电阻小于 5 欧姆。

7.实验室净高:≥3.2 m。

8.实验室尺寸:宽≥4.6 m，长≥6.5 m。

9.设置室独立地基。

10.照明系统。

11.配电系统防止造成磁场干扰。

12.实验室正面墙体可视化。

13.主机／扫描图像观察装置用电：220VAC/10kVA。

14.循环冷却水装置所要求的电源: 三相，380VAC，7KW。

15.空气压缩机用的电源：单相，220VAC，10A或16A插。

### （三）技术措施

1. 针对：AC/DC磁场要求，结合现场测试报告数据

采取以下措施：

使用定制型主动消磁系统，其中关键参数如下：

带宽： 1000hz（3dB）；传感器噪声：7pT/Hz^0.5 @1Hz；

温度漂移：1nT/C°；时间漂移：1nT/h；

※磁场补偿范围：10mG，满足解决测试报告中数据的要求；

※磁场补偿率：20dB@DC，满足解决测试报告中数据的要求；

最低磁场强度：0.02mGauss p-p；磁场跃变响应速度：1ms以内；

根据外界磁场变化自动调节工作点；

传感器探头监视磁场变化，可视化操作界面；

具备模拟与数字磁场输出功能，可同时输出室内磁场各个方向的数值。

该方案在实验室主体房间建设完成后，在室内采用明敷管线进行安装设置。以电镜厂家出具的环境测试报告为准。

消磁方案示意图：

※2.针对：洁净等级：无具体洁净度要求，但需除菌、除尘、除甲醛等空气净化功能。

2.1房间装修：

2.1.1墙体和天花：实验室房间四周墙体用洁净室专用的净化防火阻燃岩棉板制作，天花板采用防火阻燃玻镁净化板材，四周的收边收口密封良好，减少室内环境的污染，使用过程中方便清洁维护。

2.1.2地面：采用耐磨防滑PVC地胶材料实施；

2.1.3在送风口内配置空气净化器，祛除环境空气中的尘埃、甲醛、苯类以及菌类、病毒，使室内空气环境达到除菌、除尘、除甲醛等空气净化功能

2.2人员进出净化：

为了避免进出实验室的人员携带尘埃粒子进入洁净实验室，给实验室造成污染，现设置更衣间和单人双吹风淋室设备来净化进入实验室人员衣物携带的尘埃粒子，降低实验室的洁净度被污染的程度。

3.针对：温度要求：23±5℃，每小时温度波动≤1℃。

为了保证设备的工作环境需求及工作人员的舒适性，设置室采用直膨式恒温恒湿空调机组，室内组合机组由混合段,初效过滤段,直膨段,电加热段,加湿段,送风机段组成。室内组合机组将温湿度处理后的空气通过风管传送到实验室的天花板上方的送风口处，然后空气经过送风口到达实验室内，实现室内温湿度的控制。

空气处理过程如下示意图：

4.针对：湿度要求：相对湿度:<60%

为温度要求在选择净化空调的过程中，将完成此技术要求的方案已融合在净化空调机组系统里面，即由净化空调来实现调节温度23±5°C。

5.针对：噪音：≤60dB

根据现场测试报告数据如下：

现场现有噪音均≤60dB，而在净化装修房间过程中采用的是净化岩棉板，岩棉本身也具有隔音降噪的功能，故现场噪音≤60dB。

*6.针对：接地电阻：设置独立地线接地装置电阻小于5欧姆

为了防止接地电流形成环路后的磁场干扰，同时对高精密仪器设备起到保护作用，设置室采用单点接地的独立地线一套。在室外空间下挖2米深，采用圆钢埋入地下，达到设备需要电阻小于5欧姆。在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔，预埋地线管，并固定牢靠。按制造长度分段进行除锈刷漆；对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线，应在煨弯之后再刷漆。平直接地扁钢，按每一条均压带的长度，将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。把焊接好的整条均压带理顺调直，使其呈立置状态敷设在土沟中，分段回填一些细土，保持其状态不变，然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度，各连接点应加焊“L”型连接条。接地母线安装前，应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来，然后再安装。电缆沟各分支处的预埋型钢在接地母线焊好后，均应用圆钢与接地母线连接再一起。接地线安装完毕验收合格后，即可分层回填夯实，并将余土培在土沟上，待其自然下沉。

7.针对：实验室净高:≥3.2m

现场空间为3.6米，可以保证净空高净高:≥3.2m。

8.针对：实验室尺寸:宽≥4.6m，深≥6.5m

现场空间可以满足以上空间要求，如下平面布置图：

9.针对：设置室独立地基

独立地基设置为4m×4m独立地基，在4.69m×6.5m的设置室下挖1米，将地基座池的四周平整固化处理，四周用10mm厚优质木板作为隔板，然后用C30钢筋混凝土一次浇筑完成φ14双层双面配筋。此独立基础要与四周原始地面保留有间隙（间隙中为优质木板），施工顺序为：桩位放线——打桩——基础挖土放坡放线——挖土——锯桩——浇筑基础垫层砼——基础放线——砌筑粉刷砖模——绑钢筋——浇筑砼。此开挖处地下地基、管线等详细数据情况由招标人提供。

地基界面示意图如下：

10.针对：照明系统

设置室内的照明应根据电镜工作的几种状态设计。将电镜照明分为分组调节，即强照明状态、弱照明状态和暗室状态，以此满足不同的工况要求。设置间采用30cm×120cm净化板平板照明灯具8套 ，中心采用开孔9cm雷士天花灯平均分配5个为弱光工作照明。灯具构件连接要紧固，防水胶圈要安装密封。电器连接触点（触片）必须紧密可靠。辅助间和空调机房采用30cm×120cm净化板平板照明灯具。

※11.针对：配电系统防止造成磁场干扰

为了避免穿入电镜室的电源线产生新的磁场干扰，所有进入电镜室的电源线须用订制钢套管做相应屏蔽处理；大功率设备的电源线在设置室外敷设，以减少磁场干扰；配电箱布置在辅助设备间内。检查电缆线规格应符合设计要求，且为全新的电缆线，不得使用表皮破损等情况的材料。

12．针对：实验室正面墙体可视化

为了实验室的整体美观、敞亮、方便参观等，在实验室正面墙体设置可视玻璃视窗，由于洁净板墙体的结构和方便设备进出实验室时方便拆卸恢复墙体，玻璃视窗采用分块单层玻璃视窗。在设置室最右侧的视窗玻璃到原始柱体大于1.5米处要在设备进出设置室搬移时，需拆除隔墙并恢复。

墙体里面示意图：

13.针对：主机／扫描图像观察装置用电：220VAC/10kVA

根据主机／扫描图像观察装置用电需求，配置380V电源箱，主断路器为150A,下设分配电箱220V,50A的断路器供主机／扫描图像观察装置使用，此配电箱安装在辅助间，配电箱内需配置备用断路器，且配电箱内断路器均需带漏电保护器。此配电箱的上游电源接驳点由招标人指定。

14.针对：循环冷却水装置所要求的电源: 三相，380VAC，7KW

根据循环冷却水装置用电需求，采用与主机／扫描图像观察装置共用一个总配电箱，在总配电箱下设辅助间专用配电箱，在配电箱内下设支路380V，20A的断路器满足7KW的设备供电使用要求。

15.针对：空气压缩机用的电源：单相，220VAC，10A或16A插座

根据空气压缩机用电需求，采用与主机／扫描图像观察装置共用辅助间专用配电箱，在配电箱内下设支路220V，3个20A的断路器，分别由20A断路器引出线后在各设备附近安装10或16A插座2个，共安装6个插座，供室内空气压缩机使用，其他插座备用。插座安装具体位置由招标人指定。

### （四）主要技术参数

1.需要核实部分：

1.1由于电镜设备地脚平面图设备厂家未提供，固方案中独立减震基座的设置方式的可行性有待核实。

1.2由于实验室建设所需动力设备及实验室内实验仪器用功率负载约50KW，而现场可利用的接驳点电源需要核实是否能满足实验室建设需要。

1.3现场实验室外大房间的玻璃门高度是否满足电镜设备进入室内，需要测量核实。

2.主要系统性能参数：

※2.1主动消磁系统：

带宽： 1000hz（3dB）；传感器噪声：7pT/Hz^0.5 @1Hz

温度漂移：1nT/C°；时间漂移：1nT/h

磁场补偿范围：10mG；磁场补偿率：20dB@DC

最低磁场强度：0.02mGauss p-p；磁场跃变响应速度：1ms以内

根据外界磁场变化自动调节工作点；可视化操作界面

具备模拟与数字磁场输出功能，可同时输出室内磁场各个方向的数值

磁屏蔽空间内部中心区域（设备安装镜筒样品区）静态地磁场屏蔽后的交流磁场以及直流强度变化小于 50 nT；

磁屏蔽空间内部中心区域（长1.5m，宽1.5m，高1.5m）交流磁场变化范围： AC：˂100nT (10Hz-1kHz)；反相消磁线圈：3对；

消磁线圈尺寸：根据实验室尺寸要求定制。

传感器探头监视覆盖区域磁场变化。

*2.2组合式空调箱：

机组要有足够的刚性、强度，并具有防锈、耐腐蚀等性能。箱体采用高密封性型材框架加装彩钢板制作的低热阻壁板组合而成。箱体内部需做R型圆弧设计，不能采用玻璃胶密封，箱板采用断冷桥结构；壁板导热系数不大于0.022w/m.℃。中间发泡材料密度不低于48KG/M3，机组的传热系数和冷桥因子T1/TB1。

箱体为双层壁板结构，面板具有良好的隔热和隔音效果，所有的面板用聚氨酯发泡材料，保温材料须符合国家防火等级B1级，保温材料不能暴露到气流侧或者周围空间去。

箱体内壁板采用厚度采用0.5mm的镀锌钢板，外板采用厚度0.5mm镀锌钢板加防腐涂层（其彩涂板采用辊涂工艺，涂层厚度26～32微米），以确保其防腐性能。

空调机组箱体漏风率在80000m3/h,机内静压保持在1000pa试验下，应小于0.1%。

空调机组箱体漏风率在80000m3/h状态下，耐压±1000Pa时，外形变形率≤0.18mm/m，机组振幅≤9μm。

风机：采用低噪声高效率离心风机，风机与电机直联。，风机经精密动静平衡校正，确保机组运行平稳，噪音符合设计及国标相关要求 ，配置的风机应选用高效率（风机效率最低>70%）、低噪音的风机。风量的调整范围允许20～100%。

电机要求采用优质低噪三相异步电机，防护等级IP55、绝缘等级F级，轴承应是自润滑密封免维护型轴承，无需加油，经久耐用。产品应有平均寿命不小于100000小时。

换热器：换热器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔,机械胀结，经严格的密封检漏测试,性能符合GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准之要求,保证产品具有优越的性能和可靠的质量。

为了更好的保证框架气密性、连接不牢靠问题，需要阐述安装办法。

表冷器盘管应采用优质无缝紫铜管穿铝翅片结构，盘管通过机械胀管技术成型。铜管和翅片的厚度应满足结构所需的刚度。盘管肋片整齐，片距均匀，无明显的碰撞损坏。翅片为亲水铝箔，翅片应平整光滑，避免积尘和孳菌，保证排水容易。翅片要作平板保护，表冷器具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。换热管紫铜管管径12.88mm,壁厚0.35mm，表冷器换热翅片采用亲水铝翅片，铝片厚度不小于0.115mm，翅片间距2.5—3.2mm。

冷、热盘管的平均面风速应不大于2.5 m/s ，防止发生带水现象。

空气处理机组箱体采用48kg/m³及以上的高压聚氨酯发泡形成整体，禁止采用其他填充材料。

机组供电电源除标注者外均为380v、50Hz。

新风机组自带控制柜，控制柜可就近或者集中安放。

新风机组需设置电动调节阀，并与消防系统实现连锁控制。

※2.3空气净化系统：

2.3.1降解可吸入颗粒物 PM 2.5/ PM 10 : 如降解微尘， 烟尘， 皮屑等可吸入悬浮颗粒物（ 范围： 0.01至 100 微米 ）。

2.3.2分解可挥发性有机物： 如苯， 甲醛， 乙醚， TVOC( 有害的挥发性有机化合物） 等有害化学物质（ 范围：0.0001 至 0.001微米 ）。

2.3.3有效杀灭有害微生物： 如军团菌， 细菌， 霉菌， 肝炎病毒， SARS 病毒， 禽流感病毒， 流感病毒等（ 范围：0.01 至 10 微米 ）。

2.3.4消除异味：可有效消除人体呼吸、汗液、物体霉变、腐烂等化学产生的异味。

2.3.5此设备需要具有：主动性净化空气、终身免维护、无需过滤网、静音

2.3.6笨的去除率＞ 93.8% ； 甲醛的去除率＞ 96.9% ， 氨的去除率 96.7% ， 白葡萄球菌的去除率 99 . 9 %。

2.4装修系统：

2.4.1房间隔间墙壁采用50型彩钢岩棉板制作而成，天花板采用中空玻镁净化板制而成室内净高为3.3米，主墙壁高度到原始天花顶板，且主墙壁设置3块5mm可视玻璃视窗，其中一块为可拆卸式的设备进出设置室的通道（大于1500mm×2200mm）。

2.4.2地面采用自流平加地胶的形式铺设。

2.4.3空调系统采用恒温恒湿直膨式空调机组，在场地内设置独立的机房，空调箱需要做3000×1500×200的独立混凝土基础。送风管采用镀锌钢板材质制作，处理后的空气由空调机房经组合式空调机组的送风口传送到设置室内，设置室内设有回风口，室内的气流经过回风道回到空调机组的回风口再次处理。

2.4.4照明灯具采用分组控制，分为强光、弱光、全黑三种状态，强光采用净化平板照明灯具，弱光采用筒灯，辅助间及空调机房采用平板净化灯照明。

2.4.5实验室配电总箱由招标人上端电源接驳至辅助间，然后由总箱分别设置分配电箱，分别控制设置室、辅助间、空调机房内，控制本区域的电气系统。

### （五）其它要求

### 1.在工程施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工、环境保护等方面责任全部由中标人承担。

### 2.其它详见附件1《重庆工商大学电镜实验室场地改造方案平面图》及其说明。

第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

本工程为交钥匙工程，中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆工商大学指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方代表签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

本工程为交钥匙工程。本次投标报价须为人民币报价（总价包干），包含但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、场地装饰装修人工费及供装饰装修用的辅材费、场地基础施工、拆除费、运输费、措施费、装卸费（含货到现场二次及多次搬运费）、安装调试费、培训费、建筑垃圾外运、场地清洁及各种应纳的税费等所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.投标人应明确承诺：自验收合格之日起算，不论项目涉及设备原厂商的免费质保期如何，投标人应对所投软、硬件产品和环境装修改造均提供不低于2年的免费质保期（若原厂商或投标人有更优惠的质保期，请在投标文件中明确应答）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.质保期内服务要求

1.1质保期内产品出现非人为质量问题，由中标人包换、包退（指产品整体、非部件）、包修，并承担调换、退货或修理的全部费用。如果出现人为损坏，中标人负责产品的维修，且只收取损坏部件的材料费。

1.2中标人和制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

1.3若发生设备返修时，中标人能够及时提供备用实验设备，保证实验教学正常运行。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中标人和制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）投标人提供完善的培训体系和售后服务体系，并提供详细的培训方案和售后服务内容。

（四）备品备件及易损件

中标人和制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（五）若投标人有更优惠的售后服务，应当在投标文件中说明。

四、付款方式

（一）各分包的中标人须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同总额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。中标人若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

（二）中标人按各分包的采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

（三）中标人向采购人开具增值税专用发票，采购人以转账方式一次性向中标人支付合同全款。

五、履约保证金（缴至重庆工商大学指定账户）

1、中标人须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同总额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。中标人若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

2、履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由投标人自行承担。中标人务必在汇款凭证上注明投标项目名称及采购计划编号“投标项目名称+采购项目编号”（项目名称可简写）。

3、履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码:125000007428748822

重庆工商大学咨询电话：（023）62929085

4、履约保证金退还方式

（1）质保期一年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额5%的履约保证金。

（2）质保期一到三年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额2%的履约保证金，质保期结束且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额3%的履约保证金（不计利息）。

（3）质保期超过三年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额2%的履约保证金；质保期满三年且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额3%的履约保证金（不计利息）并提供剩余质保期售后服务承诺函（法人代表签字并加盖供方公章）。

（4）中标人申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学付款项目质量评估报告》。

5、发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还：

（1）非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

（2）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还；

（3）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

（4）因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章。

（5）如投标人在投标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，采购人将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 九、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件；本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 招标文件购买费、投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额缴纳招标文件购买费、投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的有效的带二维码标识的营业执照副本复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （35%） | 35 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.加分条款： 2.1投标人提供的技术措施和主要技术参数高于招标人实质性技术参数【本招标文件第二篇中带（※）号标注的部分】要求的每条可加3分。 2.2投标人提供的技术措施和主要技术参数高于招标人重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】要求的每条可加2分。 2.3一般性技术参数【本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分】高于招标要求的每条可加1分。 2.3以上三款总加分不超过15分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 3.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*）或（※）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （7%） | 7 | 1.售后服务机构设置 投标人在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得2分。 2.售后服务机构人员配置 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称、学历等方面进行综合评分，优得3分，良得2分，一般得1分，差或未提供得0分； 3.质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加2分，最多加2分。 | 提供投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 履约能力 （8%） | 8 | 基础业绩除外，投标人自2015年1月1日至投标截止日以来，具有类似项目业绩（特指含洁净室或类似专业实验室）且单个合同金额达到40万元以上的，每提供一个合同得2 分，最多得8分。 | 提供合同、签字盖章的竣工验收意见书或验收纪要的复印件并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。评标委员会判断投标文件对招标文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同（样本）；投标文件格式等七部分及相关附件组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.c）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标：本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5. 《中标通知书》发出后，由采购代理机构五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由采购代理机构五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网和重庆工商大学招投标信息网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构将在重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.cn）上发布中标结果公告。

（二）中标结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（五）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

十一、其他

本招标文件未尽事宜及解释权属于重庆工商大学。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，向采购人所在地人民法院起诉。

11.违约责任

（一）供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1、供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。

（1）非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

（2）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还；

（3）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

（4）因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章。

2、供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物等所需要的其它所有费用。

3、根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意后降低货物价格。

（二）如供方有违约行为，除须承担相应的经济赔偿责任之外，需方有权利报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。

（三）其他未尽事宜按《合同法》、《政府采购法》执行。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购合同

（项目名称：重庆工商大学废油中心场发射投射电镜室场地改造）

（采购计划编号：CTBU-JZ2020012）

甲方（需方）：重庆工商大学                     计价单位：______元______

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 产地 | 生产 厂商 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合同价格包含设备或货物购买（制造）费、技术资料、货物的税费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费、售后服务费、外贸代理费、各种应纳的税费等货到需方指定地点并完成安装调试的所有费用。学校不承担合同金额以外的其它费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）产品质量保证期 （二）售后服务内容 1.质保期内服务要求 2.质保期外服务要求 （三）供方提供完善的培训体系和售后服务体系，并提供详细的培训方案和售后服务内容。 （四）备品备件及易损件 （五）更优惠的售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.货物到达现场后，供方在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方代表签字确认。 2.供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供方负责调换、补齐或赔偿。 3.供方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5.供方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.大型或者复杂的政府采购项目，需方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 7.需方需要制造商（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 8.产品包装材料归需方所有。 如有异议，请于 5 日内以书面意见提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1.供方须在政府采购合同签订前向需方开户银行汇入合同总价（成交总价）5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额履约保证金。 2.供方按采购合同交货并完成安装调试，经验收合格后由需方出具验收报告。 3.需方出具项目验收合格报告后，供方向需方开具增值税专用发票，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。 4.质保期一年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额5%的履约保证金。质保期一到三年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额2%的履约保证金，质保期结束且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额3%的履约保证金（不计利息）。 质保期超过三年:在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满一年后退还合同总额2%的履约保证金；质保期满三年且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额3%的履约保证金（不计利息）并提供剩余质保期售后服务承诺函（法人代表签字并加盖供方公章）。 5.供方申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学付款项目质量评估报告》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 1.供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。 1.1供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 （1）非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； （2）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还； （3）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； （4）因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章。 1.2供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物等所需要的其它所有费用。 1.3根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意后降低货物价格。 2.如供方有违约行为，除须承担相应的经济赔偿责任之外，需方有权利报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。 3.其他未尽事宜按《合同法》、《政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式陆份，需方肆份，供方贰份，具同等法律效力。 4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 5.其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学 地址：重庆市南岸区学府大道19号 联系电话：023-62768377 传真：023-62768377 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：3100027609024907533 统一社会信用代码:125000007428748822 法定代表： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 联系电话： 传真： 开户行： 账号： 统一社会信用代码: 法定代表： 授权代表： |  |  |  |  |  |
| 备注：技术参数，培训方案，售后服务能力和优惠承诺，备品备件及耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日                签约地点：重庆工商大学

2、采购廉洁协议格式：

重庆工商大学大宗物资设备采购廉洁协议

甲方：重庆工商大学

乙方：

采购具体内容：详见重庆工商大学废油中心场发射投射电镜室场地改造项目合同，合同总金额：        元

为了认真贯彻党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，规范大宗物资设备采购中的招标投标活动，维护学校的合法利益和正常的市场经济秩序，甲、乙双方在签订购销合同的同时，自愿签订大宗物资设备采购廉洁协议。

一、采购设备物资期间，甲方人员不得接受乙方各种名目的宴请和娱乐活动。甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼金。有上述行为的，依据其违纪违法行为，视其性质、情节，由纪检、监察部门或移送检察机关处理。

二、甲方人员向乙方索贿或变相索贿的，经乙方检举，查处核实后，乙方有权从甲方获得被索贿金的1-3倍款额作为奖励（此款由索贿当事人承担），由此产生的办案费用由甲方承担。

三、乙方不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金及有价证券等物品，不准代为报销甲方人员各种开支。如乙方贿赂甲方人员经查处落实的，甲方有权终止该购销合同，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。对于有贿赂甲方人员行为的单位不得再次参与甲方的招投标，并在一定范围内通报乙方的不正当竞争行为。

四、甲方、乙方负责人均应分别加强对各方人员进行廉洁教育，遵纪守法教育，禁止赠送、贿赂、索要、收受行为发生。如一方发生上述行为，另一方当事人立即通报对方单位纪检监察部门或报告对方上级主管部门和纪检监察部门。

对不主动报告情况者，一经查出，视情节轻重给予批评教育、党纪、政纪处分，直至移送检察机关追究法律责任。

五、此协议一式肆份，甲方、乙方及双方纪检监察部门各执一份。

六、本协议自各方签字后生效。

七、签约时间    年    月    日

甲方代表：                               乙方代表：

（签字）                                 （签字）

甲方单位：                               乙方单位：

（公章）                                 （公章）

协议监察：（本单位或上级主管单位纪检监察部门）

甲方纪检监察部门：                      乙方纪检监察部门：

（公章）                                 （公章）

甲方代表：                               乙方代表：

（签字）                                 （签字）

电话：62769741                              电话：

3、验收报告格式

重庆工商大学货物类服务类采购项目验收表

项目编号：

项目名称：              验收时间：        年     月    日

| 采购类别 |  |  | 项目金额 （元） |  |  | 货物数量 （台/套） | 交货时间 |  | 使用部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1、货物（） 2、服务（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商或服务商验收申请： 单位名称（盖章）：授权代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门到货验收与 技术验收意见 |  |  |  | 1、货物：数量与合同一致，全部送货或安装到位，使用正常，同意验收。（） 2、服务：服务范围、内容与合同一致，质量达到要求，同意验收。（） 负责人签字(盖章）：经办人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 分散采购 | 使用部门分散采购 小组验收意见 （项目金额＜5万元） |  |  | 使用部门验收小组签字： |  |  |  |  |  |  |
| 集中采购 | 5万元≤合同金额＜20万元 （ ） |  |  |  | 20万元≤合同金额＜50万元 （ ） |  |  | 合同金额≥50万元 （ ） |  |  |
|  | 学校集中采购验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校集中采购验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、合同金额＜5万元，由使用部门分散采购小组进行验收；

2、5万元≤合同金额＜20万元，由资产处、采招中心、归口小组牵头部门、使用部门进行验收；

3、20万元≤合同金额＜50万元，由资产处、采招中心、财务处、审计处、归口小组牵头部门、使用部门和专家进行验收；

4、合同金额≥50万元，由资产处、采招中心、财务处、审计处、归口小组牵头部门、使用部门和专家进行验收。

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格条件证书或证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供基本开户银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的有效的带二维码标识的营业执照副本复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | …… | …… |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注：自验收合格之日起，投标人对所投产品提供 年的免费质保期。 |  |  |  |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务，并提供  年免费质保期。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 2份，电子文档 1 份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件。

1.1企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的以下证明文件（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

2.1该企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

2.2小微企业声明函（格式参照附表2）。

附表1：

（小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

办公电话：

认定时间：   年  月  日

注：政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附表2：

小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。本项目采购的货物、工程或者服务             （请填写：“全部由我公司提供”、“部分由我公司提供”、或“全部不是我公司提供”）。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.投标人填写本函第2条若是填写“部分由我公司制造”或“全部不是我公司制造”的，还需提供所涉及的其它企业的《小微企业声明函》，否是视为投标人提供非小微企业的货物、工程或服务。所涉及的其它企业填写《小微企业声明函》时可不填写第2条。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）有效的带二维码标识的营业执照副本或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格文件复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供基本开户银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人须将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件，并加盖投标人公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件，并加盖投标人公章）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的有效的带二维码标识的营业执照副本复印件为准。

重庆工商大学投标项目缴费操作手册

请各投标人自行下载，《重庆工商大学投标项目缴费操作手册》下载地址：https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1021/2376.htm

（招标文件结束）