重庆工商大学粗糙度轮廓测量仪采购

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2024 年  月    日

一、报价函及承诺书

致：重庆工商大学（采购人名称）

我方在参加重庆工商大学粗糙度轮廓测量仪采购项目（项目名称）的网上竞采采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目采购人发布的网上竞采采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，总报价为人民币小写：         元（大写：      ），并严格按照合同约定和网上竞采采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人      及电话：          。

| 产品名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 综合单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |
| 粗糙度轮廓测量仪 | 中图 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | SJ5760-PR 具体参数详见附件 | 1台 | 190000 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若成交价为多轮竞价后的平台报价，响应文件的报价仅作为留存资料（不得超过限价）。 具体参数详见附件 |  |  |  |  |  |  |  |

2.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上竞采采购公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上竞采采购公告及其附件的全部要求。

4.我方为企业法人，承诺满足供应商资格要求中的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中的特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照采购人发布的合同条款中的有关要求按时足额缴纳履约保证金，将按照采购人发布的“合同条款”和网上竞采采购结果、网上竞采公告签订合同，并且严格履行合同义务，否则采购人有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方若中选，采购人可通过现场考察、函询等多种方式对我方的响应文件响应情况予以核查，我方无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。采购人若发现我方进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消我方的中标资格；若在合同签订后查实我方进行虚假响应或提供虚假材料的，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金（如有），给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个网上竞采采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

附件：

技术参数

| 名称 | 品牌型号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度轮廓测量仪 | 中图SJ5760-PR | - 基本要求： 粗糙度/轮廓测量仪，采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术，实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析。 功能应用：精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的轮廓粗糙度形状参数。 - 设备功能 1.测量软件 轮廓功能 创建坐标：点线、两点 X、两线等工件坐标系。 量测工具：矩形框选提取最高点、矩形框选提取最低点、矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。 构建特征：交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。 可测几何量：点、线、圆（圆心坐标、半径、直径）、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。 形位公差：直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。 快速工具：坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。 具备自动找拐点功能，能按照程序设置进行X轴自动找拐点。 支持公差批量设置、合格判定。 支持.cnc .xml .dxf 共3种格式的轮廓对比，如标准轮廓中有标注，可自动计算出对应标注结果。 支持轮廓扫描数据的修改，包括删除异常点来进行分析。 支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。 支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。 将所有测量记录进行集中式管理。 按工件型号、工件名称、检测日期等进行检测信息查询。 可设置报表模板、批量导出Word、PDF、Excel报表和打印报告，批量统计。 可输出Word、PDF、Excel报表并预览，可输出扫描点文本文件txt、prf、dxf 文件。 支持CNC批量实时输出至excel 模版，可定制模版。 输出SPC分析报告，可输出统计值（如CA、PPK、CPK、PP等）及控制图（如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图）。 可以输出客户定义格式的Q-DAS文件。 粗糙度功能 可依据不同标准JJF /ISO/GB/T等，推荐取样长度、评定长度，进行自动评价粗糙度。 表面粗糙度评定： R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。 将所有测量记录进行集中式管理。 按工件型号、工件名称、检测日期等进行检测信息查询。 可设置报表模板、批量导出Word、PDF、Excel报表和打印报告，批量统计。 可输出Word、PDF、Excel报表并预览，可输出扫描点文本文件txt、prf 文件。 可对一条记录中的重复性测试进行统计，包含最大值、最小值、平均值。 输出SPC分析报告，可输出统计值（如CA、PPK、CPK、PP等）及控制图（如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图）。 - 技术参数 测量范围：X轴 ≥200mm;Z轴≥400mm;轮廓测量范围 ≥±25mm;粗糙度测量范围：大于等于±500mm。 轮廓测量精度：最小分辨率0.001μm；X轴精度±(0.6+0.015L)μm，（L，mm）；Z1线性精度 ±(0.6+0.05H)μm，（H，mm）；曲率误差 ≤±（1+R/15）μm，（R，mm）；角度误差 ≤±1′。 粗糙度测量精度：示值误差 ≤±（5nm+2.5%A）μm，（A，测量Ra标称值，μm）；重复性误差 ≤1nm。 X轴扫描速度：0.05～5mm/s X轴直线度：≤1μm/200mm 测量参数： R粗糙度： Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ； 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo； P轮廓参数： Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax； W波纹度轮廓参数： Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc； Motif参数：R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte； 符合标准： GB/T 3505-2009，ISO 4287:1997，ISO13565-2:1996，ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010，JIS B 0601:2013，JIS B 0601-1994， JIS B 0601-1982，ISO 1302:2002。 滤波： 滤波器：高斯滤波器、2RC滤波器，零相位滤波器； 滤波长度：0.008、0.08、0.25、0.8、2.5、8.0、25mm可选 评定长度：可根据测量长度自动计算取样长度的最大整数倍 底座需采用稳定的大理石 工作环境：温度：20±5℃，相对湿度：10%~80% 电源功耗：100-240VAC,50/60Hz,80W - 配置要求 序号; 名称; 描述. 主机; 1台. 轮廓模块; 1套. 轮廓测针; 3套. 粗糙度模块; 1套. 粗糙度测针; 2套. 专用标定器; 1套，标准量块，台阶高差10±0.002mm；标准球为碳化硅球，G10等级，大球直径约12.5mm，校准测针尖半径是否磨损。小球直径约6mm，校准粗糙度测针。. 多刻线样块; 1块，Ra：0.8，玻璃材质，方波. 组合调节控制手柄; 1套，常用功能：移动控制摇杆，急停按钮，3档移动速度可选，测针上抬、下摆，测试开始、停止。. 小号平口钳; 1套， H : ≥30mm，L：≥190mm，开口最大Smax≥85mm，夹持 宽度B≥63mm. 万向工作台; 1套，三轴调节：旋转、倾斜、Y向平移；旋转：360°，分辨率1′，带锁紧； X倾斜≥±15°最小细分0.1° ，Y平移≥25mm，微分筒最小细分0.01mm； 台面尺寸：≥160×160mm； 总尺寸（长×宽×高）：≥160×160×120mm； 工作台面：带V槽、固定T型槽、压板；最大负载：≥20 kg。. 测量软件; 1套. 铝合金仪器配件箱; 1个. 产品使用说明书; 1套. 产品合格证; 1套. 保修卡; 1套. - 安装、培训 1.供应商负责在用户现场对设备进行安装和调试； 2.供应商上门安装调试的具体时间由供方与用户协商确定； 3.供应商上门安装调试前，用户应做好安装调试所需的基本条件，包括适合设备安全放置的场地，负责操作设备的采购人工作人员等； 4.在设备安装调试时，供应商负责对用户技术人员进行理论、实际操作及维修等的培训，使采购人技术人员掌握设备操作，能熟练使用设备进行检定工作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。 | 1台/套 |

二、授权委托书

致：重庆工商大学

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆工商大学粗糙度轮廓测量仪采购项目（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年     月      日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年     月   日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

联系电话：              ，邮箱            （法定代表人投标的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字或签章）：

年  月  日

四、供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：合同条格式条款

重庆工商大学采购合同

（项目名称：粗糙度轮廓测量仪采购）

（项目编号：CTBU-JZ2024034）

| 需方： 重庆工商大学 | 计价单位： 元 |
| --- | --- |
| 供方： | 计量单位：台/套 |

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 | 制造商 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度轮廓测量仪 | 中图 | 深圳市中图仪器股份有限公司 |  | SJ5760-PR | 1 |  |  |
| 合计人民币（小写）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目为交钥匙工程，合同为总价包干，包含但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费和措施费、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）质保期限：自项目验收合格之日起，免费原厂质保期3年，质保期内提供免费上门检测和维修等售后服务。 合同产品由产品生产制造商负责提供标准售后服务，在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 7 日内提供加盖产品制造商公章的对本项目的质量及售后服务承诺书。承诺书的内容包含但不限于：所提供的设备完全满足本项目的相关技术要求；自项目验收合格之日起，提供至少3年生产制造商免费质保期，且售后服务完全满足格式合同内容；承诺书内须含有本项目名称。 （二）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 （三）保修范围：本合同包含的内容。 （四）服务措施 1.电话咨询：供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。 2.现场响应：供方提供“24小时随传服务”，报修后4小时内技术人员到现场处理，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应需方维修需求。 3.技术升级：在质保期内，如果供方提供的产品技术升级，供方应及时通知需方，如需方有相应要求，供方应对需方购买的产品进行升级服务。 4.质保期外服务（需方如有需要）：质保期过后，供方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；需方需要继续由供方提供售后服务的，供方应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 由供方免费送到需方需求部门指定地点安装完毕验收合格。 （一）交货时间：结果公告结束后15个工作日内完成安装调试。 （二）交货地点：重庆工商大学指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 （一）出厂核验。供方供货前，做好所投产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。 （二）到货验收。由需方需求部门牵头进行。货物到达现场后，需方需求部门应做好到货验收，严格按照合同、采购文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号、质量、样式及规格参数。供方应在需方需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行安装，需方需求部门应及时告知需方采购管理部门与归口管理部门。 （三）供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供方负责调换、补齐或赔偿。 （四）供方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下： 1.产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。 4.产品在符合合同及采购文件相关要求后，方可进行最终验收。 5.供方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.需方需要制造商对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 7.产品包装材料归需方所有。 8.验收咨询电话：023-62769260；资产入固咨询电话：023-62769051。 如有异议请于5日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 （一）供方按采购合同安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。 （二）供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联），协助需方需求部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。 注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金 （一）供方须在结果公告之日（不含）起10个日历日内，向需方提交合同金额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。供方不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标。 （二）以银行转账、电汇等方式交到供方指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由供方自行承担。供方务必在汇款凭证上注明“CTBU-JZ2023034”。 （三）履约保证金指定收取账户 户名：重庆工商大学 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：9558 8531 0075 3300 031 统一社会信用代码：125000007428748822 （四）履约保证金退还方式 在验收合格且无遗留问题的前提下，质保期满后，退还全额履约保证金（不计利息）。 供方申请退履约保证金时提供需求部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。 注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任 （一）需方可通过现场考察、函询等多种方式对供方的投标文件响应情况予以核查，供方须无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。需方若发现供方进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消供方的中标资格，全额没收投标保证金（如有）；若在合同签订后查实供方进行虚假响应或提供虚假材料的，需方有权单方面终止合同，全额没收履约保证金。 （二）若供方发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 1.非不可抗力情况下，因供方自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； 2.若供方未能按合同和采购文件要求供货或提供服务的，履约保证金全额不予退还。其中，在质保期内需方发现系统运行状态不符合合同质量要求的，若供方未及时整改到位，履约保证金全额不予退还； 3.非不可抗力情况下，因供方自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，需方扣除供方履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； 4.因不可抗力，或需方自身原因，致使交货期限延后的，供方不承担相应违约责任。但供方须提供需方需求部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，需方需求部门负责人签字并加盖需方需求部门鲜章。 5.供方所投产品或服务必须为中国大陆关境内生产或提供，若存在进口产品，失去该分包供方的资格，投标保证金或履约保证金全额不予退还。 （三）若供方在投标过程中有虚假响应或合同履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经需方或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，需方有权终止合同，并报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。 （四）其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项 （一）采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、响应文件和承诺、采购文件及其补遗文件。 （二）本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。 （三）本合同一式 肆 份，需方 叁 份，供方 壹 份，具同等法律效力。 （四）需方在中华人民共和国关境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （五）供方须按需方要求提供对设备或服务的操作培训，使需方相关使用人员能够正常操作相关设备。 （六）供方项目负责人及电话： 需方联系人及电话：马斌 15922898800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学（盖章） |  |  | 供方： |  |  |  |  |
| 地址：重庆市南岸区学府大道19号 |  |  | 地址： |  |  |  |  |
| 联系电话：023-62769774 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 开户银行：工行重庆南岸学府支行 |  |  | 开户银行： |  |  |  |  |
| 账号：3100027609024907533 |  |  | 账号： |  |  |  |  |
| 纳税人识别号：125000007428748822 |  |  | 纳税人识别号： |  |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |  |  |  |
| 授权代表： |  |  | 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注：无 |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：2024年   月   日                签约地点：重庆工商大学

附件2

报价注意事项

一、报价修正方法

1.如供应商平台填写总报价与报价函及承诺中的总报价不一致时，以二者中的低价作为总价。

2.如报价函及承诺中的明细分项报价（如有）汇总与总报价不一致时，以二者中的低值作为总价。如分项汇总小于总报价时，修正总报价；如分项汇总大于总报价时，同比例修正所有分项单价。

3.如分项数量（或标准收费）乘以单价（或结算系数）与该分项总价不一致时，按二者中的低值修正该分项的单价（结算系统）或该分项的总价、总报价。如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积小于分项总价时，修正分项总价及总报价；如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积大于分项总价时，修正分项单价。

二、出现以下情形之一的，将失去成为成交供应商的资格

1.供应商云平台网上竞采填写报价与报价函及承诺中的报价不一致而影响云平台报价排序时。

2.供应商投标总价超过采购人发布的限价时；分项报价超过采购人发布的分项限价时（如有）。

3.供应商不同意采购人对供应商报价进行修正时。

4.供应商对采购人发布的响应文件格式中的内容进行了修改时。